## Foglio1
TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI MULTISLICE 16 STRATI
| QUANTITA' | Elementi obbligatori/Requisiti minimi |  | RISPONDERE NELLE CELLE DI QUESTA COLONNA Le risposte fornite ai quesiti di seguito riportati (punti da A a G) sono vincolanti per le caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature presentate in offerta
A | 2 | Prestazioni base del sistema complessivo:
Tecnologia multislice a rotazione continua, con acquisizione contemporanea di minimo 16 strati per singola rotazione
Tempo di rotazione minimo su 360° a 0.6 sec.
Scansione volumetrica con tempo di emissione continua senza interruzioni non inferiore a 100 sec.
Spessore minimo di strato non superiore a 0,7 mm
Velocità di ricostruzione immagini pari ad almeno 4 immagini/sec
Matrice di acquisizione di almeno 512x512 pixels
Matrice di visualizzazione di almeno 1024x1024 pixels
Campo di vista massimo (FOV) non inferiore a 50 cm
Sistema di rivelazione allo stato solido ad elevata efficienza
B | 2 | Gantry:
Diametro del tunnel >= a 70 cm ad ampia svasatura di accesso
Inclinazione non inferiore a +/-30'
Interfono integrato
Doppio sistema di allineamento, interno ed esterno
C | 2 | Lettino porta paziente:
Campo di scansione longitudinale non inferiore a 160 cm
Velocità di spostamento variabile da 1 a 100 mm/sec
Dotazione completa di accessori di posizionamento
Minima altezza da terra non superiore a 60 cm
D | 2 | Generatore RX e Tubo Radiogeno:
Potenza effettiva non inferiore a 50 kW
Tensione al tubo non inferiore a 130 kV
Corrente massima non inferiore a 300 mA
Capacità termica >= 5MHU
Dissipazione termica anodica > 800 KHU/min
Macchie focali multiple dalle dimensioni minime
E | 2 | Sistema informatico e software richiesti nella consolle di comando:
Archivio a lungo termine su CD-R o DVD
Archivio in linea di almeno 100 GB
Multitasking completo per la gestione simultanea dei seguenti processi: scansione, ricostruzione, visualizzazione, trasferimento automatico alla workstation di post-elaborazione, al sistema di archivio ed al sistema di stampa
Interfaccia Dicom comprensiva di tutto il necessario (hardware, software, licenze d’uso) ad un utilizzo immediato senza oneri aggiuntivi ; modalità minime : Storage, Print, Worklist, Send/Receive, Query/Retrieve, MPPS/PPS, TCP/IP
Monitor di ultima generazione di grandi dimensioni (non inferiore a 19”)
Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale
Selezione automatica dei protocolli di scansione da elenco predefinito
Personalizzazione dei protocolli di elaborazione in funzione del tipo di esame e dell’operatore
Scansioni assiali standard e alta risoluzione
Pacchetto acquisizioni volumetriche
Ricostruzioni multiplanari (MPR) in tempo reale
Protocolli pediatrici
Software per ricostruzioni 3D di superficie, Volume Rendering
Acquisizioni volumetriche multiple, con tempo minimo di ritardo tra i gruppi
Software per ricostruzioni MIP e valutazioni quantitative vascolari
Software per la visualizzazione preventiva della dose CTDI, correlata al protocollo selezionato
software di riduzione della dose, con modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione elicoidale
Software per la sincronizzazione del mezzo di contrasto
Software Angiografico
Software per riduzione artefatti
Stampa manuale e automatica
Tecniche di ricostruzione con algoritmi iterativi per la riduzione della dose
Dotazione completa di moduli di comunicazione DICOM per connessione a sistemi PACS
F | 2 | Software inclusi nella workstation di post-elaborazione
Workstation di post -e laborazione grafica completamente indipendente
Doppio monitor ad alta risoluzione di grandi dimensioni (non inferiore a 19”)
Archivio in linea di almeno 100 GB , archiviazione a lungo termine su CD-R o DVD
Ricostruzioni multiplanari (MPR) in tempo reale
Software per ricostruzioni 3D di superficie, Volume Rendering
Software Endoscopia Virtuale
software di navigazione dedicato allo studio del colon
Software per la visualizzazione preventiva della dose CTDI, correlata al protocollo selezionato
Software per ricostruzioni MIP e valutazioni quantitative vascolari
Software Angiografico
Perfusione cerebrale
Software dentale
Stampa manuale e automatica
Dotazione completa di moduli di comunicazione DICOM per connessione a sistemi PACS
H |  | Elementi di valutazione | RISPONDERE NELLE CELLE DI QUESTA COLONNA "in azzurrino i campi da compilare" | punteggio parziale max | punteggio max sezione | criteri di valutazione
DATI DI RICONOSCIMENTO
Produttore
Nome commerciale modello
Codifica CIVAB (classe-costruttore-modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
|  | GANTRY |  |  | 5
H1 |  | Diametro tunnel (cm) |  | 3 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo al massimo diametro
H2 |  | Inclinazioni stativo (indicare il range di escursione in gradi) |  | 2 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla massima inclinazione
|  | TAVOLO PORTAPAZIENTE |  |  | 7.5
H3 |  | Dimensioni del tavolo portapaziente (lunghezza x larghezza) |  | 0.5 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla massima dimensione
H4 |  | Attenuazione ai raggi x (mm Al) |  | 0.5 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla minima attenuazione del fascio
H5 |  | Carico massimo sopportabile (kg) |  | 2 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo al massimo carico
H6 |  | Elencare le possibili movimentazioni e le massime escursioni |  | 2 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alle massime escursioni
H7 |  | Accuratezza degli spostamenti |  | 1.5 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla migliore accuratezza
H8 |  | Comando movimentazioni a lato letto (si/no). Se sì indicare se accessibile da entrambi i lati |  | 0.5 |  | coefficiente massimo alla presenza del requisito
H9 |  | Velocità spostamento verticale e longitudinale (se la movimentazione è motorizzata indicare la velocità si spostamento in mm/min) |  | 0.5 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla massima velocità
|  | GENERATORE DI ALTA TENSIONE |  |  | 6
H10 |  | Potenza effettiva del generatore (kW) |  | 3 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla massima potenza
H11 |  | Valore massimo della tensione in uscita (kV) |  | 1 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla massima tensione
H12 |  | Massimo valore della corrente in uscita (mA) per ogni valore di kV disponibile |  | 2 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla massima corrente per ogni tensione disponibile
|  | COMPLESSO RADIOGENO |  |  | 7.5
H13 |  | Velocità di rotazione dell'anodo (giri/minuto) |  | 1 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla massima velocità di rotazione
H14 |  | Capacità termica effettiva dell'anodo (MHU) secondo le norme IEC (non equivalente) |  | 1 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla massima capacità termica
H15 |  | Dissipazione termica dell'anodo (KHU/min) |  | 2 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla massima dissipazione termica
H16 |  | Sistema di raffreddamento (descrizione) |  | 1 |  | Massimo coefficiente al sistema più efficiente
H17 |  | Numero fuochi |  | 0.5 |  | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al massimo numero
H18 |  | Tipologia della macchia focale (fissa o fluttuante/dinamica) |  | 1 |  | Coefficiente massimo alla tipologia fluttuante e ""0" alle altre
H19 |  | Dimensione dei fuochi (mm x mm) (IEC 60336) |  | 1 |  | criterio inversamente proporzionale con coefficiente massimo alla minima dimensione
|  | SISTEMA DI SCANSIONE ED ACQUISIZIONE |  |  | 15
H20 |  | Numero di detettori per riga |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al massimo numero
H21 |  | Numero di elementi sull'asse z |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al massimo numero
H22 |  | Diametro minimo e massimo del campo di ricostruzione (FOV, mm) |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al massimo numero
H23 |  | Frequenza di campionamento del segnale acquisito |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al massimo numero
H24 |  | Copertura volumetrica lungo l'asse z utilizzando spessore di strato minimo e tempo minimo di rotazione utilizzabile |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al massimo numero
H25 |  | Spessori di strato selezionabili (mm) |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al massimo numero di strati selezionabili
H26 |  | Dimensioni delle matrici di acquisizione e ricostruzione (pixel x pixel x bit) |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al massimo numero
H27 |  | Pitch selezionabili (range e step di incremento) |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al massimo numero
H28 |  | Valori di corrente selezionabili |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al massimo numero
H29 |  | Valori di tensione selezionabili |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al massimo numero
H30 |  | Tempo di rotazione per scansioni assiali ed elicoidali (s) |  | 2 |  | criterio proporzionale con valore massimo al minore tempo di rotazione
H31 |  | Velocità di acquisizione sia per scansioni assiali che volumetriche (mm/s) |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo alla massima velocità di acquisizione
H32 |  | Velocità di ricostruzione con e senza applicazione di algoritmi di riduzione della dose (imm/s) (indicare le dimensioni delle matrici utilizzate. Per ogni modalità di scansione) |  | 2 |  | criterio proporzionale con valore massimo alla massima velocità di ricostruzione
|  | PARAMETRI DI QUALITA' ED ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE Si richiede la presentazione di documentazione DICOM inerenti i dati dichiarati per le voci seguenti |  |  | 11
H33 |  | Uniformità dell'immagine (calcolata su 5 roi di 2 cm2) (specificare i parametri dell'immagine ed eventuali filtri) (algoritmi iterativi esclusi) |  | 1 |  | criterio proporzionale con valore massimo al miglior parametro
H34 |  | Rumore dell'immagine (ROI interna pari al 40% della sup. del fantoccio e ROI in aria) (specificare parametri di acquisizione) (algoritmi iterativi esclusi) |  | 1 |  | criterio proporzionale con Coefficiente massimo al valore minore di rumore
H35 |  | Accuratezza del numero TC dell'acqua (algoritmi iterativi esclusi) |  | 1 |  | criterio proporzionale con Coefficiente massimo alla migliore accuratezza
H36 |  | Range dinamico dell'immagine (min e max pixel) (algoritmi iterativi esclusi) |  | 1 |  | criterio proporzionale con Coefficiente massimo alla maggiore ampiezza
H37 |  | Risoluzione a basso contrasto per modalità spirale e assiale (da fantoccio CATPHAN mm @ 0,3% @ mGy) (specificare i parametri dell’acquisizione, FOV) (algoritmi iterativi esclusi) |  | 2 |  | criterio proporzionale conMassimo coefficiente alla maggiore risoluzione a basso contrasto.
H38 |  | Dose minima per la risoluzione del dettaglio 5mm@0,3% (mGy@5mm@0,3%) (specificare i parametri dell’acquisizione, FOV) (algoritmi iterativi esclusi) |  | 1 |  | criterio proporzionale con Massimo coefficiente alla minima dose
H39 |  | L'efficienza geometrica per ogni spessore dello strato selezionabile |  | 1 |  | criterio proporzionale con Massimo coefficiente alla massima efficienza
H40 |  | Risoluzione spaziale in lp/cm al 10% e al 50% della curva MTF (specificare parametri di acquisizione, kernel, dose, rumore dell'immagine, FOV) (specificare i valori per modalità spirale e assiale). |  | 2 |  | criterio proporzionale con Coefficiente massimo alla massima risoluzione
H41 |  | Risoluzione spaziale isotropica (specificare i parametri dell’acquisizione e FOV) (algoritmi iterativi esclusi) |  | 1 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla massima risoluzione
|  | CONTROLLO della DOSE (per ogni caratteristica indicare se presente e caratteristiche peculiari) (E' possibile presentare documentazione DICOM inerenti i dati dichiarati per le voci seguenti) |  |  | 5.5
H42 |  | Entità di riduzione della dose nei tre assi mediante modulazione dei parametri di acquisizione |  | 1 |  | Coefficiente massimo alla massima riduzione di dose
H43 |  | Massimo pitch possibile con immagine "full quality" (riportare i parametri dell'acquisizione) |  | 1 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore maggiore
H44 |  | Protocolli pediatrici |  | 0.5 |  | Valutazione dei protocolli predefiniti
H45 |  | CTDI100 e CTDIw x body e head phantom per esami assiali per 100 mAs e per diversi kV (riportare i parametri dell'esposizione) |  | 1 |  | Coefficiente massimo alla migliore prestazione dosimetrica
H46 |  | Riduzione di dose relativa all'utilizzo di algoritmi iterativi su esami diagnostici cranio e addome per paziente adulto. Si richiede la presentazione di documentazione DICOM anonimizzata. |  | 1 |  | C oefficiente massimo alla migliore prestazione dosimetrica
H47 |  | Efficienza dosimetrica mediante Q-value (ImPACT) |  | 1 |  | criterio proporzionale con Coefficiente massimo alla migliore prestazione
|  | CONSOLLE DI COMANDO ED ELABORAZIONE |  |  | 3.5
H48 |  | Tipologia di configurazione hardware (processori, RAM, schede grafiche, monitor, hard disk, dischi ottici, CD/DVD)) |  | 3 |  | criterio discrezionale
H49 |  | Possibilità di condividere il database immagini con altre workstation con collegamento dedicato |  | 0.5 |  | criterio proporzionale con coefficiente massimo alla presenza del requisito; "0", alla sua assenza
|  | ISTRUZIONE E FORMAZIONE |  |  | 2
H50 |  | Descrizione dettagliata del programma di formazione (dirigenti medici e tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri). |  | 2 |  | Coefficiente massimo al programma più efficace: organizzazione delle giornate formative. Dettagli specifiche dei contenuti Professionalità dei formatori Periodi di perfezionamento interni o esterni
WORKSTATION DI POST-ELABORAZIONE
|  | SISTEMA DI ELABORAZIONE |  |  | 7
H51 |  | Tipologia di configurazione hardware (processori, RAM, schede grafiche, hard disk, dischi ottici, CD/DVD)) |  | 2
H52 |  | Numero e caratteristiche tecniche dei monitor di visualizzazione/refertazione |  | 1
H53 |  | Software aggiuntivi non compresi nella sezione "Elementi obbligatori" |  | 4
|  | Totale |  | 70 | 70