## LINAC
Fornitura "chiavi in mano" di un acceleratore lineare mono energia da 6 MV da installare presso la Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica della Azienda USL Pescara
(1) Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando (sul medesimo file Excel) in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo ed iconografico
| SCHEDA TECNICA | SCHEDA TECNICA
Fornitore
Produttore
Modello
Anno di immissione sul mercato
| Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste: OLTRE A Sì O NO FORNIRE EVENTUALE BREVE DESCRIZIONE + EVENTUALE CHIARO RICHIAMO AD ALLEGATO DA UNIRE ALL'OFFERTA TECNICA | RISPONDERE NELLE CELLE DI QUESTA COLONNA O INSERIRE RIFERIMENTO AD ALLEGATO "in azzurrino i campi da compilare" le risposte fornite ai quesiti di seguito riportati (punti A-xx e B-xx) sono vincolanti per le caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature presentate in offerta
i punti A-xx SONO REQUISITI MINIMI
A-1 | Acceleratore lineare di nuova produzione per uso medicale con unità radiante avente le caratteristiche descritte ai punti seguenti
A-1-1 | Emissione in regime fotoni di energia 6 MV
A-1-2 | Emissione in regime elettroni
A-1-3 | Per fotoni dose-rate all'isocentro: massimo superiore o uguale a 500UM/min e minimo inferiore o uguale a 100 UM/min con regolazione su valori intermedi.
A-1-4 | Per elettroni dose-rate all'isocentro: massimo superiore o uguale a 400 UM/min
A-1-5 | Distanza sorgente-isocentro: 100 cm. Dotazione telemetro di elevata accuratezza.
A-1-6 | Dimensioni dei campi di fotoni: da un minimo non superiore a 0.5x0.5 cm2 ad un massimo non inferiore a 40x40 cm2 all'isocentro
A-1-7 | Sistema di collimazione asimmetrico su entrambi gli assi
A-1-8 | Serie di applicatori per elettroni di varie dimensioni e personalizzabili mediante blocchi in lega
A-1-9 | Sistema filtro a cuneo sia virtuali che fisici nella direzione ortogonale
A-1-10 | Porta-accessori per blocchi personalizzati
A-1-11 | Consolle di comando tale da consentire la predisposizione dei parametri di trattamento, la registrazione dei dati, i controlli di sicurezza e con sistema di controllo e verifica integrato. La consolle di comando dovrà avere un’interfaccia in grado di gestire le diverse funzioni dell’acceleratore (R&V, EPID, Cone Beam CT) e di mostrarle in maniera immediata ed intuitiva.
A-1-12 | Sistema di comando integrato basato su computer in grado di gestire in tempo reale tutte le funzionalità della macchina (dal sistema dosimetrico di controllo a tutte le movimentazioni relative a gantry, collimatore, MLC e lettino) e dotato di tutte le opportune licenze per consentire al LINAC tutte le tecniche di trattamento, ed in particolare: tecniche stereotassiche e radiochirurgiche (SRS – Stereotactic RadioSurgery; SRT – Stereotactic RadioTherapy; SBRS – Stereotactic Body RadioSurgery; SBRT – Stereotactic Body RadioTherapy), tecniche a modulazione d’intensità (IMRT e VMAT), e terapie coadiuvate con tecniche Image Guided Radiation Therapy (IGRT); - Possibilità di creazione di sequenze automatiche di trattamento per l’automazione di trattamenti 3D–conformazionali multicampo.
A-2 | Circuito televisivo con almeno due telecamere a colori dotate di zoom e brandeggio per controllo del corridoio di accesso e della sala, con due monitor collocati sulla console di comando. Interfono bidirezionale
A-3 | Sistema di centratura laser del paziente
A-4 | Lettino di trattamento isocentrico, a controllo remoto del posizionamento, con ampia escursione verticale, dei movimenti laterali, longitudinali, di rotazione isocentrica e rotazione della piattaforma; completo di table top radiotrasparente. Il carico massimo non dovrà essere inferiore a 200 kg.
A-4-1 | Accessori di posizionamento. Sistema modulare per il posizionamento e l’immobilizzazione dei pazienti durante trattamenti SRS / SRT, specifico per il distretto cranio-encefalico, non invasivo, di tipo “frameless”, in grado di combinare dispositivi di fissaggio quali il morso anatomico (con tecnica del vuoto), il cuscino a vuoto e la maschera termoplastica;
A-4-2 | Laser di centratura
A-4-3 | La consolle deve inoltre essere in grado di gestire il riposizionamento automatico del lettino di trattamento (remote control).
A-5 | Collimatore multilamellare (MLC) motorizzato con sistema di controllo integrato nella console di comando dell'acceleratore che dovrà avere le caratteristiche descritte ai punti seguenti:
A-5-1 | Numero delle lamelle non inferiore a 120, disposte su due opposti banchi
A-5-2 | Campo misurato sul piano dell’isocentro con dimensione minima non superiore a 0.5x0.5 cm2 e massima non inferiore a 40x40 cm2
A-5-3 | Il collimatore non dovrà penalizzare nessuna delle caratteristiche della testata standard (clearance etc.) e dovrà consentire l'utilizzo di tutti gli accessori standard a corredo (filtri a cuneo, applicatori etc...) e dovrà essere dotato di sistema anticollisione
A-6 | L’acceleratore dotato di MLC integrato, dovrà essere corredato di quanto necessario per l'esecuzione di trattamenti IMRT (dinamica e/o step&shoot) e di tipo volumetrico (VMAT/RapidArc) attraverso collegamento al sistema Record and Verify e al TPS oggetto della presente fornitura. La ditta si impegna a fornire i prodotti più aggiornati in grado di minimizzare i tempi di trattamento e di pianificazione
A-7 | Sistema per immagini portali elettroniche (EPID) che consenta la verifica del posizionamento del paziente in tutte le situazioni anatomiche trattate, dotato di sistemi di sicurezza per il paziente e l’operatore e costituito dalla dotazione descritta ai punti seguenti
A-7-1 | Sistema di rivelazione a stato solido montato su sistema di tipo retraibile e anticollisione
A-7-2 | Elaborazione delle immagini acquisite in termini di contrasto, zoom, traslazione, rotazione, ecc. e possibilità di confronto e matching tra immagini acquisite ed immagini di riferimento. Analisi statistica degli errori di posizionamento.
A-7-3 | Il sistema proposto dovrà essere dotato di interfaccia DICOM RT per comunicazioni con network esterni, esportazione di immagini EPID anche nei formati TIFF, BMP e JPEG e integrazione attraverso il protocollo DICOM con il sistema informativo di tipo OIS (Oncology Information System) / R&V (Record & Verify) in dotazione al reparto.
A-8 | Sistema di "kV imaging" per l'esecuzione di tecniche di radioterapia guidata dalle immagini (IGRT) mediante l'acquisizione di immagini planari e tomografiche (Cone Beam CT) anche con tecnica 4D, solidale all’acceleratore e costituito dalla dotazione descritta ai punti seguenti
A-8-1 | Sorgente radiogena (tubo a raggi X) montata su braccio retraibile con relativo generatore e sistema di rivelazione a stato solido e anticollisione
A-8-2 | Workstation per acquisizione e la ricostruzione delle immagini, sia planari (BEV-2D) che tomografiche (3D).
A-8-3 | Licenze DICOM di import ed export e software specifico per consentire il confronto e il matching delle immagini Cone Beam CT con la CT di pianificazione e la correzione automatica del set-up tramite controllo remoto del lettino di trattamento. (matching e contouring tools di elaborazione immagini e valutazione scostamenti da confronto con le scansioni CT da piano di trattamento). Integrazione attraverso il protocollo DICOM con il sistema informativo di tipo OIS (Oncology Information System) / R&V (Record & Verify) in dotazione al reparto.
A-8-4 | Predisposizione e compatibilità con sistema per il monitoraggio e il controllo del movimento respiratorio (gating respiratorio).
A-9 | Strumentazione per assicurazione di qualità e dosimetria composta dall'elenco riportato ai punti seguenti
A-9-1 | Sistema di verifica accuratezza dell'isocentro meccanico e dei laser di centratura
A-9-2 | Sistema di misura per controlli di qualità e verifica dosimetrica 3D di piani IMRT-VMAT dotazione di software di ricostruzione volume di dose e confronto dosimetrico calcolato-misurato.
A-9-3 | N° 2 diodi per la dosimetria per fotoni, elettroni compatibili con i sistemi PTW in uso
A-9-4 | Sistema automatico per i controlli di qualità giornalieri sul Linac basato su rivelatori a camere a ionizzazione che consenta di verificare almeno omogeneità, simmetria e dose sull’asse centrale completo di software di acquisizione ed elaborazione dati in modalità wireless.
A-9-5 | Sistema di verifica dosimetrica in vivo, mediante EPID, del trattamento radioterapico sia di piani tradizionali che IMRT/VMAT con algoritmi di ricostruzione dose in paziente. Sistema per il controllo in tempo reale e la registrazione della dose.
A-9-6 | Sistema ottico / infrarosso per la verifica del corretto posizionamento del paziente. Software di matching delle superfici e calcolo degli spostamenti, integrazione con le movimentazioni del lettino. Possibilità di integrazione tracking respiratorio.
A-9-9 | Sorgente radioattiva per controllo di stabilità di camera a ionizzazione tipo PTW-Farmer
A-9-10 | Sistema di controllo delle condizioni ambientali (igrometro, barometro e termometro)
A-9-11 | Fornitura fantocci test e licenze software per l’esecuzione dei controlli di qualità geometrici del Linac mediante EPID (coincidenza campo ottico/radiante,valutazione posizionamento delle lamelle) .
A-9-12 | Sistema per controlli di qualità immagine su EPID.
A-9-13 | Sistema di fantocci e software con moduli per QA sul sistema di IGRT - Cone Beam CT
A-12 | Sistemi di immobilizzazione dedicati come estensioni del lettino del Linac in materiale radiotrasparente (fibra di carbonio) compatibile con i sistemi esistenti
A-12-1 | La tavola in fibra di carbonio CIVCO UCT LE per Sistema Protura include : - Estensione rettangolare standard lok bar Prodigy2. - Estensione Type-S specifico per trattamenti testa collo spalle, indicizzazione Prodigy2 - Maniglia di supporto per il paziente, impugnatura ergonomica, lato destro. - Maniglia di supporto per il paziente, impugnatura ergonomica, lato sinistro
A-12-2 | Per il trattamento di lesioni dei distretti torace/mammella: n° 1 Wing Board Bionix, n° 1 BreastBoard Bionix Maxx3
A-13 | Arredi della sala comandi e della sala bunker
A-14 | Programma di formazione per il personale sanitario (medici, tecnici, fisici) dell’Azienda Sanitaria, rivolto alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi offerti per la loro completa funzionalità. Tale programma, parte integrante della fornitura, deve essere dettagliato con riferimento a sede del corso, durata, argomenti, docenti e comunque deve prevedere almeno: – corsi di formazione in sede e fuori sede (al momento dell’installazione e successivamente entro il periodo di garanzia su richiesta dell’Azienda acquirente) per il personale medico e tecnico sanitario di radiologia medica, relativo al corretto utilizzo delle apparecchiature oggetto di fornitura e manutenzione ordinaria affidata all’operatore – corsi di formazione in sede e fuori sede (al momento dell’installazione e successivamente entro il periodo di garanzia su richiesta dell’Azienda acquirente) per il personale fisico, relativo al corretto utilizzo delle apparecchiature oggetto di fornitura relativamente al commissioning e controlli di qualità. Successivamente l’Aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a fornire dei corsi di aggiornamento in concomitanza con l’evoluzione tecnologica delle apparecchiature.
B | Caratteristiche oggetto di valutazione | punteggio parziale
B-1 | Fasci di fotoni e relativi dose rate | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al massimo numero di energie e possibili ratei
B-2 | Fasci di elettroni e relativi dose rate | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al massimo numero di energie e possibili ratei
B-3 | Accuratezza e precisione dell'isocentro meccanico | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo alla migliore accuratezza
B-4 | Ingombro della testata di trattamento | 0.5 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al minor ingombro
B-5 | Accuratezza della rotazione del collimatore | 1 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo alla migliore accuratezza
B-6 | Accuratezza della rotazione del gantry | 1 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo alla migliore accuratezza
B-7 | Velocità di rotazione di collimatore e gantry | 1 | Parametro multiplo. Criterio proporzionale con coefficiente massimo alla migliore accuratezza.
B-8 | Numero di lamelle | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore maggiore
B-9 | Dimensione delle lamelle | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore minore
B-10 | Velocità di spostamento delle lamelle | 1 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore massimo di velocità
B-11 | Overtravel e interdigitazione. | 1 | Coefficiente assegnato alla presenza del requisito
B-12 | Accuratezza di posizionamento delle lamelle e sistema di controllo della movimentazione. | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo alla migliore accuratezza di posizionamento
B-13 | Fattori di trasmissione e penombra di collimatori e MLC. | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo ai valori di trasmissione inferiori
B-14 | Tecniche di trattamento disponibili. Tempi tipici di trattamento per prostata e testa collo con le diverse tecniche. (dichiarare modalità di esecuzione, e TPS utilizzato per il planning) | 5 | Criterio proporzionale con massimo coefficiente ai minimi tempi di terapia
B-15 | IGRT kV Sistema di acquisizione immagini ConeBeam CT. Dimensioni dell'area attiva. Modalità d’utilizzo 2D e 3D; | 2 | Criterio discrezionale relativo alle caratterasitiche generali del sistema di acquisizione
B-16 | IGRT kV Qualità dell'immagine. Dimensione matrice detettore e FOV | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore maggiore
B-17 | IGRT kV Qualità dell'immagine. Risoluzione spaziale, risoluzione a basso/alto contrasto, MTF. | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore maggiore di risoluzione
B-18 | IGRT kV Sistemi di verifica del corretto posizionamento del paziente mediante matching anatomico. Applicativi e modalità di riposizionamento. | 4 | Criterio discrezionale sulle dotazioni HW e SW dedicate allo scopo
B-19 | Lettino di trattamento Massimo carico sostenibile (Kg) | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore maggiore
B-20 | Lettino di trattamento. Massima escursione dei movimenti (cm) | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore maggiore
B-21 | Lettino di trattamento. Accuratezza e velocità di posizionamento. | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore maggiore
B-22 | EPID MV. Dimensioni fisiche e del campo di vista | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore maggiore
B-23 | EPID MV. Modalità e velocità di movimentazione. | 1 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore maggiore
B-24 | EPID MV. Dimensioni e limitazioni del campo visivo | 1 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore maggiore
B-25 | EPID MV. Qualità delle immagini. Risoluzione a basso e alto contrasto. Dotazione di strumenti per il controllo dei parametri qualitativi. | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore qualitativamente migliore e alla migliore dotazione accessoria.
B-26 | EPID MV e SW correlati. Tempi di acquisizione ed elaborazione delle immagini. Interconnessione con R&V e OIS. | 2 | Criterio proporzionale con coefficiente massimo al valore minore
B-27 | sistema di centratura Laser e relativi sistemi di QA | 1 | Valutazione sulla completezza e funzionalità della fornitura
B-28 | Caratteristiche e componenti aggiuntive qualificanti (tipo gating respiratorio, sistemi di posizionamento avanzati, accessori) | 3.5 | Valutazione sulla completezza e funzionalità della fornitura
B-29 | Strumentazione per controlli di qualità e controlli dosimetrici specifici per le diverse tecniche (3D-CRT,IMRT, VMAT, IGRT). | 3 | Valutazione sulla completezza e funzionalità della fornitura
B-31 | Programma di formazione per il personale sanitario (medici, tecnici, fisici) dell’Azienda Sanitaria, rivolto alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi offerti per la loro completa funzionalità.Saranno valutati l’organizzazione e le modalità del programma formativo sulla base della documentazione proposta. | 2 | Criterio discrezionale. Coefficiente massimo al programma più efficace: organizzazione delle giornate formative e personale docente.
B-30 | Arredi ed elementi di umanizzazione degli ambienti. | 2 | Critrerio discrezionale
B-32 | Qualità del progetto di adeguamento radioprotezionistico (schermatura e porta bunker). | 5 | Valutazione della qualità del progetto proposto.
B-33 | Qualità del progetto di adeguiamento edile ed impiantistico (ampiezza dell'adeguamento, qualità dei materiali) | 5 | Valutazione della qualità del progetto proposto.
| Totale | 70