## Foglio1
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREO-RETINICA
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
ALLEGATO A1 : REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI
LOTTO 1 : N. 2 “Sistemi completi per l’esecuzione di interventi chirurgici di facoemulsificazione della cataratta e vitrectomia anteriore”
A1. REQUISITI INDISPENSABILI DELLE APPARECCHIATURE
A1.1 | Facoemulsificatore con funzione ultrasuoni, I/A, diatermia, vitrectomia anteriore | SI | NO
A1.2 | · Tecnologia “doppia pompa” con pompa peristaltica e venturi a controllo digitale, utilizzabili con un’unica cassetta e con possibilità di swiching da una pompa all’altra durante l’intervento in funzione delle necessità | SI | NO
A1.3 | · Sistema elettronico di anticollasso della camera anteriore | SI | NO
A1.4 | · Flusso regolabile con ampio range, almeno tra 0 e 60 cc/min, con incrementi di almeno 5cc/min | SI | NO
A1.5 | · Vuoto regolabile con ampio range, almeno tra 0 e 650 mm/hg, con incrementi di almeno 5 mm/hg | SI | NO
A1.6 | · Possibilità di regolazione dei valori di flusso e vuoto sia a punta occlusa che disocclusa | SI | NO
A1.7 | · Sistema di deflusso e venting a circuito chiuso che eviti qualsiasi tipo di contaminazione | SI | NO
A1.8 | · Ampie possibilità di programmazioni e regolazioni dei parametri del vuoto , del flusso e degli ultrasuoni | SI | NO
A1.9 | · Modulazione del potere degli ultrasuoni in modalità faco fredda con regolazione dei tempi di on e di off | SI | NO
A1.10 | · Pedale wireless senza fili sia con modalità single linear che dual linear | SI | NO
A1.11 | · Possibilità di programmare la corsa del pedale e possibilità del cambio dei sottoprogrammi tramite lo stesso | SI | NO
A1.12 | · Porta USB per trasferimento dati ed aggiornamenti software | SI | NO
A1.13 | · Ampio schermo touch screen a colori di facile lettura per la gestione del sistema | SI | NO
A1.14 | · Telecomando senza fili Bluetooth per controllo a distanza | SI | NO
A1.15 | · Vitrectomia anteriore fino a 2500 tagli monouso | SI | NO
A1.16 | · Dotato di 4 manipoli per facoemulsificazione a tecnologia Torsionale o similare ed elevata capacità di taglio e due manipoli da diatermia | SI | NO
A1.17 | · Carrello portastrumenti con alzabottiglia elettrico e programmabile. | SI | NO
A1.2 | REQUISITI INDISPENSABILI KIT E MATERIALE DI CONSUMO
KIT COMPOSTO DA:
A1.2.1 | - Cassetta con set tubi monouso con diametro contenuto | SI | NO
A1.2.2 | - Punta u/s in titanio monouso da 2.2 mm | SI | NO
A1.2.3 | - 2 sleeves monouso da 2.2 mm | SI | NO
A1.2.4 | - 1 Telo copri monitor trasparente | SI | NO
A1.2.5 | - 1 Telo per vassoio | SI | NO
| B1- REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE |  |  | PUNTI MAX
B1.1 | Caratteristiche Tecniche Apparecchiature
RIF. | REQUISITO | SI/NO | Relazionare
B1.1.1 | Caratteristiche fisiche complessive del sistema (Dimensioni, peso) e caratteristiche alimentazione elettrica |  |  | 10
B1.1.2 | Caratteristiche della Fluidica, irrigazione e aspirazione |  |  | 15
B1.1.3 | Caratteristiche del manipolo faco e modalita’ di emissione degli ultrasuoni |  |  | 15
B1.1.4 | Caratteristiche tecniche del pedale comandi |  |  | 5
B1.1.5 | Interfaccia utente e gestione impostazioni e programmi |  |  | 5
B1.1.6 | Modalità di effettuazione della vitrectomia anteriore (compressore, numero di tagli ecc…) |  |  | 10
B1.2 | Caratteristiche Tecniche Dei Consumabili
B1.2.1 | Caratteristiche tecniche e costruttive della cassetta tubi faco |  |  | 3
B1.2.2 | Ergonomia e facilità di montaggio del set sul facoemulsificatore |  |  | 1
B1.2.3 | Caratteristiche costruttive e qualità dei materiali di punta e sleeve |  |  | 1
B1.3 | Condizioni assistenza post vendita e formazione
B1.3.1 | Manutenzione giornaliera: Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle |  |  | 3
B1.3.2 | Adeguato programma di formazione iniziale al collaudo e nelle prime fasi di utilizzo e supporto per tutta la durata del contratto |  |  | 2