## LINAC
Fornitura "chiavi in mano" di un acceleratore lineare dual energy 6 MV - 10 MV da installare presso la UOSD di Radioterapia Oncologica della Azienda USL Pescara (sostituzione Siemens Primus)
(1) Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando (sul medesimo file Excel) in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo ed iconografico
SCHEDA TECNICA
Fornitore
Produttore
Modello
Anno di immissione sul mercato
Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste: OLTRE A Sì O NO FORNIRE EVENTUALE BREVE DESCRIZIONE + EVENTUALE CHIARO RICHIAMO AD ALLEGATO DA UNIRE ALL'OFFERTA TECNICA
i punti A-xx SONO REQUISITI MINIMI
A-1 | Acceleratore lineare di nuova produzione per uso medicale con unità radiante avente le caratteristiche descritte ai punti seguenti
A-1-1 | Emissione in regime fotoni di energia 6 MV e 10 MV
A-1-2 | Emissione in regime elettroni
A-1-3 | Per fotoni dose-rate all'isocentro: massimo superiore o uguale a 500UM/min e minimo inferiore o uguale a 50 UM/min con regolazione su valori intermedi.
A-1-4 | Per elettroni dose-rate all'isocentro: massimo superiore o uguale a 400 UM/min
A-1-5 | Distanza sorgente-isocentro: 100 cm. Dotazione telemetro di elevata accuratezza.
A-1-6 | Dimensioni dei campi di fotoni: da un minimo non superiore a 0.5x0.5 cm2 ad un massimo non inferiore a 40x40 cm2 all'isocentro
A-1-7 | Sistema di collimazione asimmetrico su entrambi gli assi
A-1-8 | Serie di applicatori per elettroni di varie dimensioni e personalizzabili mediante blocchi in lega
A-1-9 | Sistema filtro a cuneo virtuali
A-1-10 | Porta-accessori per blocchi personalizzati
A-1-11 | Consolle di comando tale da consentire la predisposizione dei parametri di trattamento, la registrazione dei dati, i controlli di sicurezza e con sistema di controllo e verifica integrato. La consolle di comando dovrà avere un’interfaccia in grado di gestire le diverse funzioni dell’acceleratore (R&V, EPID, Cone Beam CT) e di mostrarle in maniera immediata ed intuitiva. Tutti i sistemi forniti dovranno poter ricevere i piani dal TPS Varian Eclipse e gestire i dati di trattamento con i servizi di Varian Aria v.15.6. La consolle dovrà essere interfacciata con il R&V in uso (Varian Aria v.15.6) per la registrazione della seduta erogata al paziente e il salvataggio delle immagini acquisite per le correzioni di setup. In caso di impossibilità di integrazione della consolle di comando con il sistema di R&V in uso la Ditta deve fornire una soluzione alternativa che garantisca tutte le attuali funzionalità. Qualora non fosse impiegata una stazione indipendente la consolle dovrà essere in grado di visualizzare l'imaging portale dell'EPID.
A-1-12 | Sistema di comando integrato basato su computer in grado di gestire in tempo reale tutte le funzionalità della macchina (dal sistema dosimetrico di controllo a tutte le movimentazioni relative a gantry, collimatore, MLC e lettino) e dotato di tutte le opportune licenze per consentire al LINAC tutte le tecniche di trattamento, ed in particolare: tecniche stereotassiche e radiochirurgiche (SRS – Stereotactic RadioSurgery; SRT – Stereotactic RadioTherapy; SBRS – Stereotactic Body RadioSurgery; SBRT – Stereotactic Body RadioTherapy), tecniche a modulazione d’intensità (IMRT e VMAT), e terapie coadiuvate con tecniche Image Guided Radiation Therapy (IGRT)
A-1-13 | Tutte le stazioni fornite dovranno essere dotate di gruppo di continuità
A-2 | Circuito televisivo con almeno due telecamere a colori dotate di zoom e brandeggio per controllo del corridoio di accesso e della sala, con due monitor collocati sulla console di comando. Interfono bidirezionale
A-3 | Sistema di centratura laser del paziente
A-4 | Lettino di trattamento isocentrico con movimentazione a "sei gradi di libertà". Controllo remoto del posizionamento, con ampia escursione dei movimenti e completo di table top radiotrasparente. Il carico massimo non dovrà essere inferiore a 200 kg.
A-4-1 | La tavola in fibra di carbonio CIVCO UCT LE include : - Estensione rettangolare standard lok bar. Indicizzazione Prodigy 2 - Estensione specifica per trattamenti testa collo spalle - Maniglia di supporto per il paziente, impugnatura ergonomica, lato destro. - Maniglia di supporto per il paziente, impugnatura ergonomica, lato sinistro.
A-4-2 | Accessori di posizionamento. Sistema modulare per il posizionamento e l’immobilizzazione dei pazienti durante trattamenti SRS / SRT, specifico per il distretto cranio-encefalico, non invasivo, di tipo “frameless”
A-4-3 | Laser di centratura con almeno 3 gruppi laser
A-4-4 | La consolle deve inoltre essere in grado di gestire il riposizionamento automatico del lettino di trattamento (remote control) e fornire e inviare automaticamente le coordinate degli spostamenti relativi da piano di trattamento.
A-5 | Collimatore multilamellare (MLC) motorizzato con sistema di controllo integrato nella console di comando dell'acceleratore che dovrà avere le caratteristiche descritte ai punti seguenti:
A-5-1 | Numero delle lamelle non inferiore a 120, disposte su due opposti banchi
A-5-2 | Dimensione lamelle non superiore a 5 mm all'isocentro
A-5-3 | Il collimatore non dovrà penalizzare nessuna delle caratteristiche della testata standard (clearance etc.) e dovrà consentire l'utilizzo di tutti gli accessori standard a corredo (filtri a cuneo, applicatori etc...) e dovrà essere dotato di sistema anticollisione
A-6 | L’acceleratore dotato di MLC integrato, dovrà essere corredato di quanto necessario per l'esecuzione di trattamenti IMRT (dinamica e/o step&shoot) e di tipo volumetrico (VMAT/RapidArc) attraverso collegamento al sistema OIS, Record and Verify e al TPS già in dotazione (Varian ARIA v.15.6 e Varian Eclipse). Eventuale fornitura di tutto quanto necessario nel caso il linac fornito non sia interfacciabile con esso in maniera soddisfacente. La ditta si impegna a fornire i prodotti più aggiornati in grado di minimizzare i tempi di trattamento.
A-7 | Sistema per immagini portali elettroniche (EPID) che consenta la verifica del posizionamento del paziente in tutte le situazioni anatomiche trattate, dotato di sistemi di sicurezza per il paziente e l’operatore e costituito dalla dotazione descritta ai punti seguenti
A-7-1 | Sistema di acquisizione a stato solido di tipo retraibile e anticollisione
A-7-2 | Elaborazione delle immagini acquisite in termini di contrasto, zoom, traslazione, rotazione, ecc. e possibilità di confronto e matching tra immagini acquisite ed immagini di riferimento. Analisi statistica degli errori di posizionamento.
A-7-3 | Il sistema proposto dovrà essere dotato di interfaccia DICOM RT per comunicazioni con network esterni, esportazione di immagini EPID anche nei formati TIFF, BMP e JPEG e integrazione attraverso il protocollo DICOM con il sistema informativo di tipo OIS (Oncology Information System) / R&V (Record & Verify) in dotazione al reparto.
A-8 | Sistema di "kV imaging" per l'esecuzione di tecniche di radioterapia guidata dalle immagini (IGRT) mediante l'acquisizione di immagini planari e tomografiche (Cone Beam CT) anche con tecnica 4D, robotizzato e solidale all’acceleratore e costituito dalla dotazione descritta ai punti seguenti
A-8-1 | Sorgente radiogena (tubo a raggi X) montata su braccio retraibile con relativo generatore e sistema di rivelazione a stato solido e anticollisione
A-8-2 | Workstation per acquisizione e la ricostruzione delle immagini, sia planari (BEV-2D) che tomografiche (3D). Invio immagini su server Varian per utilizzo con Aria 15.6 Offline_Review e invio a TPS per rivalutazione dosimetrica.
A-8-3 | Licenze DICOM di import ed export e software specifico per consentire il confronto e il matching delle immagini Cone Beam CT con la CT di pianificazione e la correzione automatica del set-up tramite controllo remoto del lettino di trattamento. (matching e contouring tools di elaborazione immagini e valutazione scostamenti da confronto con le scansioni CT da piano di trattamento). Integrazione con il sistema informativo di tipo OIS (Oncology Information System) / R&V (Record & Verify) in dotazione al reparto per salvataggio e archiviazione e review delle immagini acquisite in bunker.
A-9 | Strumentazione per assicurazione di qualità e dosimetria composta dall'elenco riportato ai punti seguenti
A-9-3 | N° 1 camera reference a trasmissione PTW . Matrice PTW Octavius1500 - Matrice PTW Ocatvius 1000SRS - Aggiornamento Control Unit Octavius 4D. PTW QuickCheck. Carrello di trasporto dedicato.
A-9-5 | Sistema di verifica dosimetrica in vivo, mediante EPID, del trattamento radioterapico sia di piani tradizionali che IMRT/VMAT con algoritmi di ricostruzione dose in paziente. Equivalente aggiornamento esistente Dosimetry Check.
A-9-9 | Sistema SW di verifica dosimetrica portale mediante EPID pre trattamento tipo VMAT e Stereotassici anche in FFF. Il sistema dovrà essere integrato con ARIA e deve permettere la verifica delle mappe di dose. Qualora non sia integrato in Varin Aria il sistema fornito per la dosimetria portale dovrà essere utilizzabile anche per l'acceleratore attualmente in uso in radioterapia (Varian Trilogy).
A-9-10 | Sistema di controllo delle condizioni ambientali (igrometro, barometro e termometro).
A-9-11 | Fornitura fantocci test e sistemi HW e SW con licenze per l’esecuzione dei controlli di qualità geometrici del Linac mediante EPID e sistema kV e ConeBeamCT (coincidenza campo ottico/radiante,valutazione posizionamento delle lamelle) rif. TG142 AAPM. Sistema integrato e di facile utilizzo.
A-9-12 | Fornitura sistema per controllo di qualità e verifica funzionale della modalità di trattamento tipo gating / tracking Fornitura sistema per controlli di qualità su letto a gradi di libertà
A-12 | Sistemi di immobilizzazione e accessori
A-12-1 | Sistema di controllo del movimento respiratorio (tracking respiratorio) sia in bunker che nella sala TC compreso di sistema di interafccia 4D con la TC Siemens Definition AS20.
A-12-2 | Sistema ottico / infrarosso per la verifica del corretto posizionamento del paziente SGRT. Software di matching delle superfici e calcolo degli spostamenti, integrazione con le movimentazioni del lettino. Integrazione tracking respiratorio. Display per addestramento visivo del paziente. Acquisizioni 4D durante esame TC (da includere interfacciamento con Siemens Somatom AS20).
A-12-3 | Sistemi di immobilizzazione
A-13 | Arredi della sala comandi e della sala bunker
A-14 | Programma di formazione per il personale sanitario (medici, tecnici, fisici) dell’Azienda Sanitaria, rivolto alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi offerti per la loro completa funzionalità. Tale programma, parte integrante della fornitura, deve essere dettagliato con riferimento a sede del corso, durata, argomenti, docenti e comunque deve prevedere: – Corsi di formazione in sede (al momento dell’installazione e successivamente entro il periodo di garanzia su richiesta dell’Azienda acquirente) per il personale tecnico sanitario di radiologia medica e infermieristico, relativo al corretto utilizzo delle apparecchiature oggetto di fornitura e manutenzione ordinaria affidata all’operatore – Corsi di formazione in sede e fuori sede (al momento dell’installazione e successivamente entro il periodo di garanzia su richiesta dell’Azienda acquirente) per il personale fisico e medico, relativo al corretto utilizzo delle apparecchiature oggetto di fornitura relativamente al commissioning e controlli di qualità. Successivamente l’Aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a fornire dei corsi di aggiornamento in concomitanza con l’evoluzione tecnologica delle apparecchiature. – Presenza del personale specialist della ditta durante avvio clinico per una durata non inferiore a sette giorni lavorativi
A-15 | Per tutti quanto in fornitura la ditta si impegna a fornire copertura in garanzia di 24 mesi
A-16 | Durante durante il periodio di garanzia la ditta dovrà includere tutti gli aggiornamenti SW e HW
B | Caratteristiche oggetto di valutazione
B-1 | Fasci di fotoni e relativi dose rate
B-2 | Fasci di fotoni ad alto rateo di dose
B-3 | Precisione della posizione dell’isocentro meccanico e radiante
B-4 | Filtri a cuneo fisici o virtuali con angoli di ampiezza variabile fino a 60°
B-5 | Numero e dimensione lamelle
B-6 | Presenza di collimatori secondari e modalità di funzionamento
B-7 | Caratteristiche MLC. Accuratezza di posizionamento delle lamelle e sistema di controllo della movimentazione
B-8 | Fattori di trasmissione e dimensione penombra di collimatori e MLC del campo 10x10 per tutte le energie di fotoni e con flattening filter
B-9 | Possibilità e modalità di trasferimento piani di trattamento tra l'acceleratore in uso (Varian Trilogy) e l'acceleratore oggetto di fornitura
B-10 | IGRT kV e CBCT. Dimensioni dell'area attiva.
B-11 | IGRT kV e CBCT. Lunghezza massima acquisita in modalità CBCT. Lunghezza massima ricostruita in modalità CBCT.
B-12 | IGRT kV e CBCT Modalità di acquisizione immagine . Sistemi EPID e/o ConeBeam con la capacità di ricostruire immagini di tipo 2D e o 3D statica: prima, dopo, durante il trattamento
B-13 | IGRT kV e CBCT Qualità dell'immagine. Risoluzione spaziale, risoluzione a basso/alto contrasto, MTF.
B-14 | IGRT kV e CBCT Algoritmi di verifica del corretto posizionamento del paziente mediante matching anatomico. Applicativi e modalità di riposizionamento. Deve essere in grado di archiviare il dato e gestire le immagini nel sistema R&V e OIS di reparto.
B-15 | IGRT kV CBCT. Valori di dose CTDI per distretti testa e pelvi per differenti modalità di acquisizione e algoritmi di ricostruzione.
B-16 | IGRT kV CBCT. Possibilità utilizzo della CBCT per re-planning/valutazione dosimetrica.
B-17 | EPID MV Dimensioni fisiche e del campo di vista. Modalità e velocità di movimentazione.
B-18 | EPID MV Acquisizione immagini in modalità cine di trattamenti IMRT e VMAT anche con energia ad alto rateo di dose.
B-19 | EPID MV Qualità delle immagini. Risoluzione a basso e alto contrasto. Dotazione di strumenti per il controllo dei parametri qualitativi. Tempi di acquisizione ed elaborazione delle immagini.
B-20 | Modalità e qualità dell'interfacciamento di tutti i sistemi forniti con il Record&Verify e OIS Varian Aria, con il TPS Eclipse
B-21 | Lettino trattamento 6 gradi di libertà: Massime escursioni.
B-22 | Lettino di trattamento a 6 gradi di libertà. Caratteristiche tecniche. Accuratezza e riproducibilità di posizionamento.
B-23 | Tecniche avanzate di trattamento: descrizione
B-24 | Sistema di centratura Laser e sistemi di QA.
B-25 | Sistema integrato di controllo del movimento respiratorio dotato di monitor per addestramento paziente. Interfacciato con TC Siemens Somatom AS20.
B-26 | Sistemi avanzati per trattamenti stereotassici. Risultati dosimetrici/clinici. Il sistema potrà essere completato con una Workstation di pianificazione inverse planning con applicativo dedicato al trattamento radiante delle metastasi multiple dell'encefalo. Integrazione con il sistema di R&V o con eventuale sistema offerto in sostituzione.
B-27 | Altre caratteristiche e componenti aggiuntive qualificanti (funzionalità o accessori)
B-28 | Programma di formazione per il personale (medici, tecnici, fisici) dell’Azienda Sanitaria, rivolto alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi offerti per la loro completa funzionalità. Saranno valutati l’organizzazione e le modalità del programma formativo sulla base della documentazione proposta.
B-29 | Modalità di riavvio dell'acceleratore a seguito di interruzione del trattamento sia per interruzione manuale sia per black-out di rete.
B-30 | Arredi ed elementi di umanizzazione degli ambienti.
B-31 | Modalità di svoglimento servizio assistenza. Disponibilità oraria giornaliera e tempi di intervento dalla chiamata (differenziando tra intervento remoto e on-site).
B-32 | Giorni di disponibilità on-site dello specialist per il periodo di garanzia. Valutazione periodi di estensione ad anni successivi.
Totale